竞争性谈判文件

【货物类】

项目编号：3324-DH2631H4190
项目名称：户外急救医疗设备一批采购
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深圳市东海国际招标有限公司

二〇二六年 · 中国深圳

特别警示条款
一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、 罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


关键信息

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	采购项目
	户外急救医疗设备一批采购

	2
	采购方式
	竞争性谈判

	3
	采购项目预算
	人民币597,390.00元

	4
	谈判保证金
	不要求提供

	5
	投标人的替代方案
	不允许

	6
	谈判响应文件有效期
	120日（日历日）

	7
	谈判响应文件份数
	正本一份，副本三份，谈判响应文件电子版一份。

	8
	招标代理服务费
	1.采购项目招标代理服务费由成交方在领取《成交通知书》的同时向招标代理机构缴纳。
2.招标代理服务费依据深财购[2018]27号文及相关规定收费。

	9
	关于竞争性谈判失败的后续处理
	当项目竞争性谈判失败时（实质性满足谈判文件要求的投标供应商不足两家时），本项目现场转为单一来源谈判方式采购，流程按照单一来源谈判进行。



谈判响应文件初审表

凡有下列情形之一的，谈判响应文件无效。其投标作废标处理：

	资格性检查表

	
	供应商不具备国家有关法律规定的有关资质

	
	供应商不具备招标文件所列的资质要求，或未提交相应的资格证明材料

	
	供应商参加谈判的代表未按照谈判邀请函规定的时间及要求提供签到资料,或者供应商缺席谈判的

	符合性检查表

	
	将一个包或一个标段中的内容拆开投标

	
	供应商的最终报价高于预算金额

	
	供应商的谈判文件对所投工程、货物、服务在报价要求、质量、技术、方案等方面没有实质性响应采购文件的要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	
	供应商承诺的项目服务期限不符合采购文件要求的

	
	供应商以他人的名义参与谈判、相互串通进行谈判、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式谈判

	
	未按照采购文件附件格式详细填写项目谈判文件

	
	供应商拒不按照谈判小组要求对谈判文件进行澄清、说明或者补正的

	
	供应商附有采购单位或者谈判小组不能接受的条件的

	
	谈判文件电子文档有病毒

	
	采购文件未规定允许有替代方案，对同一工程、货物、服务投标时，同时提供两套或两套以上的方案

	
	法律、法规规定的其他情形


评标方法

1.1.1按照竞争性谈判规则要求，本项目的谈判为三轮，具体顺序为：第一轮报价（谈判）—>第二轮谈判—>第二轮报价—>第三轮谈判—>第三轮报价（最终报价）；应答文件中的报价及承诺内容即为投标供应商的第一轮报价（谈判）承诺。

	    1.1.2具体谈判程序如下：

1.1.2.1第二轮谈判：谈判小组根据供应商提交的谈判响应文件进行资格审查和谈判；

1.1.2.2第二轮报价：第二轮谈判完成后，谈判小组将启动供应商第二轮报价程序；供应商的报价时间不超过10分钟，如有谈判过程中需要补充说明的事项，可在备注栏中进行填写，谈判小组有权酌情延长报价时间；

1.1.2.3 第三轮谈判，具体操作方法与第二轮谈判一致；

1.1.2.4第三轮报价（最终报价），具体操作方法与第二轮报价一致；

1.1.2.5谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

1.2投标无效

有下列情形之一的，该供应商的谈判作投标无效处理：

具体内容见谈判响应文件初审表中的《资格性审查表》、《符合性审查表》。

1.3评标方法：综合评分法。按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分的平均分最高的投标人为中标候选供应商；采购人根据评标委员会评审结果确定中标候选供应商为中标人。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最终报价)×分值.

	评分项
	分值

	价格部分
	30

	技术部分
	54

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术规格偏离情况
	54
	投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得54分，“▲”所标参数为重点参数，总分22.5分，每负偏离一项扣0.5分；其他一般参数总分31.5分，每偏离一项扣0.14分，扣完为止。

	商务部分
	16

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	6
	投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期内售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分。全部满足要求的得6分，“▲”所标的重要参数总分3分，每负偏离一项扣3分；其他一般参数总分3分，每负偏离一项扣0.43分，扣完为止。

	2
	免费保修期外售后服务条款偏离情况
	3
	投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期外售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，“▲”所标的重要参数，每负偏离一项扣2分；其他一般参数每偏离一项扣0.2分，扣完为止。

	3
	其他商务条款偏离情况
	2
	投标人应如实填写《商务要求偏离表（其他商务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得2分，“▲”所标的重要参数，每负偏离一项扣1分；其他一般参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	4
	诚信
	5
	（一）评分内容：

供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。

（二）评分依据：

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）及“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。


备注：

1.价格、技术、商务部分累加分为100分。

2.各投标人得分精确到小数点后两位。

第一章   谈判邀请
一、项目概况

深圳市东海国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人委托，对户外急救医疗设备一批采购采用竞争性谈判的方式进行采购。供应商应在深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B获取采购文件，并于2026年*月*日*点*分（北京时间）前提交应答文件。

二、项目基本情况

1.项目名称：户外急救医疗设备一批采购
2.项目编号：3324-DH2631H4190
3.采购方式（组织形式）：竞争性谈判

4.采购预算：人民币597,390.00元

5.最高限价：人民币597,390.00元

6.采购需求：详见采购文件项目需求。

7.合同履行期限：详见采购文件。

8.本项目不接受联合体投标。

三、投标人资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目谈判，以分公司名义参与谈判的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目谈判以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目谈判应答文件格式要求提供《政府采购应答及履约承诺函》加盖投标人公章）。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目谈判应答文件格式要求提供《政府采购应答及履约承诺函》加盖投标人公章）

7.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。

8.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

9.参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（须按本项目谈判应答文件格式要求提供《政府采购应答及履约承诺函》加盖投标人公章）

10.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

11.（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；投标人若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

（2）产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械备案编号告知书》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。

本项认证资料要求仅适用于以下箱体内所包含的产品：

一、转运呼吸机箱

涉及产品：转运呼吸机

二、心肺复苏箱

涉及产品：除颤仪

三、负压吸引器箱

涉及产品：负压吸引器

四、便携式心电图机箱

涉及产品：便携式心电图机

五、自动心肺复苏仪箱

涉及产品：心肺复苏机

六、近距离医疗观察员箱

涉及产品：

AED

血氧饱和度仪

可视喉镜

七、急救箱

涉及产品：

电子血压计

骨髓枪设备

未列入上述清单的箱体及产品，不适用本项认证资料要求。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年*月*日*点*分（北京时间）
2.地点：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B深圳市东海国际招标有限公司*号开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起2个工作日。

六、其他补充事宜

1.公示网站

深圳市东海国际招标有限公司网：www.szdhit.com

2.其他事项：

本项目投标人可通过邮寄方式，按照规定的提交投标文件截止时间前将投标文件邮寄至我司，送达时间以我司工作人员签收时间为准。快递箱封面需用A4纸清晰标注项目名称、项目编号和投标人名称，投标人自行承担因寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封或者邮寄过程中出现包装密封破损等可能导致投标无效情形的责任与后果。投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。邮寄地址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B深圳市东海国际招标有限公司，收件人：葛小姐，联系电话：0755-86959378转8001。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称： 南方医科大学深圳医院

地址： 深圳市宝安区新湖路1333号

联系方式：林工 0755-23360197   

2.采购代理机构信息

名　 称：深圳市东海国际招标有限公司

地　 址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B

联系方式： 0755-86959378

3.项目联系方式

项目联系人：常女士、覃女士

电　话：0755-86959378或86959778转8020

深圳市东海国际招标有限公司

2026年*月*日
第二章 项目要求
货物清单
货物总清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额（元）

	1
	户外急救医疗设备一批采购
	1
	批
	597,390.00


货物清单明细

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	是否接受进口

	1
	转运呼吸机箱
	1
	套
	￥98,000.00 
	拒绝进口

	2
	心肺复苏箱
	1
	套
	￥115,220.00 
	拒绝进口

	3
	负压吸引器箱
	1
	套
	￥5,000.00 
	拒绝进口

	4
	心电图机箱
	1
	套
	￥81,000.00 
	拒绝进口

	5
	氧气瓶箱
	1
	套
	￥2,720.00 
	拒绝进口

	6
	自动心肺复苏仪箱
	1
	套
	￥230,000.00 
	拒绝进口

	7
	普通器械箱
	1
	套
	￥2,000.00 
	拒绝进口

	8
	近距离医疗观察员箱
	1
	套
	￥42,050.00 
	拒绝进口

	9
	急救箱
	1
	套
	￥21,400.00 
	拒绝进口


1.注：本项目财政预算金额为人民币597,390.00元，超出预算金额或单价限价的投标将导致投标无效。投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，必须包括但不限于货物主件（配件）费、运输费、保险费、装卸费、安装费、五金材料费、调试费、培训费、质保期和保修期内的售后服务、税费等一切费用（各投标人应将由于市场行情变化、汇率损失风险等各种风险因数考虑到报价中，对此采购人不承担任何责任）。
2.（1）备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 （2）进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3.本项目的核心产品为：自动心肺复苏仪箱。
具体技术要求

	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1


	转运呼吸机箱
	（一）技术参数

	
	
	1.整体要求: 壁挂包式急救呼吸机套装，设备适合院前、院内急救及病人转运需求。

	
	
	2.壁挂包式运载平台：

	
	
	2.1.配备担架固定装置，可在不间断呼吸支持的情况下，随担架将病人从现场转运至救护车上。

	
	
	2.2.配备车载固定装置，在担架进入救护车后，可不中断呼吸支持将呼吸机快速转移并安全固定于车内，防止车辆急刹车或急转弯时设备移位造成人员伤害。

	
	
	2.3.背包内部具有设备固定装置，可分别固定氧气瓶、呼吸机主机、呼吸回路及面罩等。

	
	
	3.急救呼吸机：

	
	
	3.1.急救呼吸机套件包括呼吸机主机、2升以上氧气瓶、减压阀、病人呼吸回路、通气面罩及车载高压气源适配器等部件。

	
	
	3.2.配置车载高压气源适配器，支持在救护车内将呼吸机动力气源快速切换为车载氧气瓶供气，切换过程不中断呼吸机工作，保障持续呼吸支持。

	
	
	3.3.急救呼吸机配套的氧气瓶、减压阀、高压气源适配器、氧气供气管等气路连接部件支持免工具快速安装与拆卸，且具备良好的防漏气密封性能。

	
	
	3.4.▲适合成人、儿童使用需求, 并具有成人、儿童通气标识，便于快速设定呼吸参数。

	
	
	4.通气模式:

	
	
	4.1.IPPV-压力限制流速恒定时间控制式间歇正压容量控制通气。

	
	
	4.2.▲按需吸氧模式：与自主呼吸同步的吸氧模式，病人吸气时，按照病人需求自动调节氧气流速，最大供气流速≥45升/分钟；病人呼气时，氧气自动停止，延长气瓶氧气的使用时间。

	
	
	4.3.▲具备手动通气（Manual）模式及CPR辅助通气功能，支持符合国际心肺复苏指南（如30:2按压通气比）的通气支持，具备气道压力安全限制机制。

	
	
	5.通气参数：

	
	
	5.1.通气频率：10-20次/分钟

	
	
	5.2.潮气量：100-800ml

	
	
	6.设备外壳或控制面板具备暗光环境下的可视标识（如荧光涂层或背光指示），方便野外或夜间等特殊环境急救操作。

	
	
	7.▲具备气道压力补偿或防通气中断机制，当出现一过性气道高压时能自动恢复供气，保障有效通气量。

	
	
	8.▲具备近端气道压力监测功能，能够准确测量病人端气道压力，确保呼吸支持的安全性。

	
	
	9.具有呼吸回路高压、呼吸管路脱落、气源压力不足、电源电量不足、设备故障等智能声光报警功能。

	
	
	10.工作压力：2.7-6.0Bar

	
	
	11.采用特殊材料、抗震、抗摔，坚固耐用，防水级别不低于IP54

	
	
	12.通气面罩：配置可重复使用硅胶通气面罩，降低面罩漏气量。

	
	
	13.电源：

	
	
	13.1.▲设备供电系统应满足连续多次病人转运的续航需求，避免因电量问题中断呼吸机的使用。

	
	
	13.2.电池在满电状态下的待机存放时间应满足急救备勤要求，或设备具备低电量提示及便捷的电源管理功能，电源接头与车载电源（12V&220V）和日常电源（220V）对接。

	
	
	13.3.电池满电状态下，累计有效工作时间应满足日常急救及多次转运任务需求。

	
	
	14.工作条件：

	
	
	14.1.工作温度：–18 °C - +50 °C

	
	
	14.2.工作湿度：≥95%

	
	
	15.主机重量：≤1kg

	
	
	16.设备应符合EN 1789救护车医疗设备相关安全要求，或具备同等效力的车载环境安全性证明（如抗冲击、电磁兼容测试报告）。

	
	
	17.设备宜满足航空医疗转运的环境适应性要求（如气压变化、振动等），并提供相关测试报告

	
	
	★（二）配置清单

	
	
	1、呼吸机主机   1台

	
	
	2、机座，壁挂式，含气瓶固定夹 1个

	
	
	3、重复性病人呼吸回路2套

	
	
	4、呼吸面罩1个

	
	
	5、减压阀 2个

	
	
	6、2升氧气瓶（能进MR室）1个

	
	
	7、氧源快插插头1个

	
	
	8、模拟肺 1个

	
	
	9、箱子（按需求定制）1个

	
	
	10、黑色双肩书包10个（按需定制）

	2
	心肺复苏箱
	技术参数

	
	
	1.1、适用于新生儿、小儿和成人患者进行手动除颤、小儿和成人患者进行半自动体外除颤、同步心脏复律、体外起搏治疗。

	
	
	1.2、可以对患者进行心电监护，呼吸监护，血氧监测和血压测量。

	
	
	1.3、具有胸外按压反馈功能，并提供按压频率和按压深度反馈。

	
	
	2、除颤功能：

	
	
	2.1、中文语音提示、中文字符显示、中文仪器操作面板以及中文输入等方式，方便医护人员使用。

	
	
	2.2、机器可预设开机除颤档为手动或自动模式，自动体外除颤模式可随时切换为手动除颤。

	
	
	2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

	
	
	▲2.4、采用双向波除颤技术，首次除颤能量值：≤200J。

	
	
	2.5、最高能量：≤200焦耳。

	
	
	2.6、最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。

	
	
	2.7、最高能量充电时间: ≦7秒（充满电的新电池）

	
	
	▲2.8、具备阻抗补偿功能，能根据病人阻抗自动调整除颤电流或电压，保障除颤效果。

	
	
	2.9、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆，病人阻抗测量最小值：≤15欧姆

	
	
	3、体外无创起搏： 

	
	
	3.1、起搏类型：VVI 型按需或异步起搏（固定频率）

	
	
	3.2、脉冲类型：直线，恒流

	
	
	▲3.3、脉冲宽度：≥40毫秒

	
	
	3.4、起搏电流最大值：≤140mA，起搏电流最小值：≤8mA

	
	
	3.5、起搏频率：≥30到180次/分

	
	
	▲3.6、具备起搏暂停或按需起搏功能，可在起搏过程中评估患者自主心率；起搏率及起搏电流调节步进应满足临床精细调节需求。

	
	
	4、内置心肺复苏质量监护及反馈功能：

	
	
	4.1、按压深度测量最小值：≤1.9厘米

	
	
	4.2、按压深度测量最大值：≥7.6厘米

	
	
	▲4.3、具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。

	
	
	4.4、按压频率测量最小值：≤50次/分钟

	
	
	4.5、按压频率测量最大值：≥150次/分钟

	
	
	5、心电监护：

	
	
	5.1、心电导联选择：除颤电极导联及12导联I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-6 

	
	
	5.2、符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。

	
	
	▲5.3、心电幅度：多档位(≥5档)及自动

	
	
	5.4、心率测量范围：≥20到300次/分，有心率报警功能

	
	
	5.5、除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间＜5s

	
	
	5.6、可采集12导联快照用于急性事件处理

	
	
	5.7、 阻抗呼吸描记（RESP），显示呼吸频率数值、阻抗波形等信息，呼吸频率范围：≥2-150bpm和无呼吸

	
	
	5.8、呼吸扫描速度：6.25、12.5、25 mm/s

	
	
	6、血氧饱和度（SpO2）

	
	
	6.1、血氧饱和度范围：≥0％–100％，分辨率为≤ 1％

	
	
	6.2、血氧脉率范围：≥25–240 bpm，分辨率为≤ 1 bpm

	
	
	7、无创血压（NIBP）

	
	
	7.1、技术：无创示波法

	
	
	7.2、血压测量范围：

	
	
	收缩压：≥20–265 mmHg，舒张压：≥10–220 mmHg平均压：≥13–235 mmHg 

	
	
	7.3、NIBP 精度：已经使用临床测试方法验证了 NIBP 精度，符合 EN ISO 81060-2 要求。

	
	
	7.4、测量间隔：自动每隔 2.5、5、10、15、20、30、45、60、90 和 120 分钟以及手动快速启动NIBP的开始/停止按钮

	
	
	8、呼末二氧化碳（EtCO2）

	
	
	8.1、范围：≥0至150 mmHg

	
	
	8.2、EtCO2 精度：0-40 mmHg， ≤±2 mmHg ； 41-70 mmHg，≤±5% ； 71-100mmHg， ≤±8% ；101-150 mmHg，≤±10% ；主流和旁流模块。

	
	
	8.3、CO2采样率：≥100Hz;主流和旁流模块

	
	
	8.4、流量：旁流模块为≥50 ml/min -7.5+15 ml/min

	
	
	8.5、预热时间：主流模块≤2分钟，旁流模块≤30秒(25℃) 

	
	
	8.6、上升时间（10% 至90%）：主流模块<250ms，旁流模块<490ms 

	
	
	8.7、总系统响应时间：主流模块<500ms，旁流模块<3.3秒

	
	
	9、体温监测

	
	
	9.1 监测通道数量：≥2

	
	
	9.2 操作模式：直接模式

	
	
	9.3 温度准确度：≤±0.1℃（不包括探头）；≤±0.2℃（包括探头），从 15.0℃ 至 50.0℃。

	
	
	≤±0.2℃（不包括探头）；≤±0.3℃（包括探头），从 0℃至14.9℃。

	
	
	9.4 测量范围: ≥0-50℃; 参数显示：体温 1、体温 2、体温差

	
	
	9.5 测量单位：华氏度或摄氏度

	
	
	9.6 最短测量时间 (YY 0785)：<80 秒

	
	
	9.7 瞬时反应时间 (ISO 80601-2-56)：<60 秒

	
	
	10、显示及打印功能：

	
	
	10.1、显示器种类：彩色LCD，显示器尺寸：≥ 7英寸

	
	
	10.2、显示波形：≥4道波形图

	
	
	▲10.3、内置打印机，可打印心电波形及参数，至少包括：时间、日期、心电导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤和起搏参数以及治疗总结事件。

	
	
	11、电源及电池：

	
	
	11.1、交流电源：220V/50Hz

	
	
	11.2、电池：可充电式锂电池，充电时间：≤5小时

	
	
	11.3、工作时间：心电监护时间≥4小时或最高除颤能量充放电≥100次或至少3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时 ECG监护

	
	
	11.4、电池低电量情况下，可≥10次最高能量放电

	
	
	12、数据保存、趋势和事件记录：

	
	
	12.1、所有数据均被储存并可在趋势界面浏览，趋势浏览间隔时间≥5种选择

	
	
	12.2、连续记录/存储重要急救事件信息，可存储>100个急救病例，≥2 GB数据

	
	
	12.3、按时间顺序存储和打印概要信息，可以存储超过1000个除颤或记录触发事件

	
	
	12.4、具有快照功能，记录事件发生前6秒，事件后12秒的生理参数波形和患者数据

	
	
	12.5、可通过 USB 或 Wi-Fi 传输数据

	
	
	▲12.6、免费提供心肺复苏质量分析报告软件，并免费升级软件

	
	
	13、安全性能：

	
	
	13.1、工作温度：≥0℃至50℃，储存温度：≥-30℃至70℃

	
	
	13.2、工作湿度：相对湿度至少5% 至95%（非冷凝）。

	
	
	13.3、防尘防水指标：≥IP44 

	
	
	13.4、救护车防震测标准：EN 1789 ，0.75米坠落试验

	
	
	13.5、重量：≤6.5千克（含电池和打印纸）

	
	
	13.6、主机尺寸：≤ 27厘米×24厘米×23厘米

	
	
	★(二)配置清单

	
	
	1.除颤仪（含除颤、心电监护、血压、血氧、复苏反馈模块）1套

	
	
	2.充电电池 1套

	
	
	3.多功能电缆 1套

	
	
	4.无创血压套件 1套

	
	
	5.血氧饱和度探头1套

	
	
	6.12导心电导联线 1套

	
	
	7.医用导电膏 1套

	
	
	8.除颤电极板 1对

	
	
	9.电极片1对

	
	
	10.呼末二氧化碳模块 1套

	
	
	11.打印纸 5本

	
	
	12.简易复苏器 1套

	
	
	13.箱子（按需求定制）  1套

	3
	负压吸引器箱
	（一）技术参数

	
	
	1、无油膜式泵

	
	
	2、低噪音、连续负压调节

	
	
	3、浮子式防溢流装置

	
	
	4、压力表显示

	
	
	5、投标产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证及附件

	
	
	6、可选配壁挂固定结构（救护车安装）

	
	
	7、可选配移动升降支架（伸缩高度58cm-78cm）

	
	
	8、极限负压：-0.08MPa/600mmHg

	
	
	9、抽气速率：≥20L/min

	
	
	10、储液瓶容量：≥1L

	
	
	11、电源：220V±10%/50Hz

	
	
	12、噪音：≤55dB（A）

	
	
	13、功率：≤120VA

	
	
	★(二)配置清单

	
	
	1、主机1套

	
	
	2、储液瓶（1000ml可配一次性液袋）1个

	
	
	3、储液瓶瓶盖（带防溢流装置）1套

	
	
	4、过滤器1个

	
	
	5、一次性吸痰管10个

	
	
	6、硬质吸痰管10个

	
	
	7、Φ8 液管（2M）1根

	
	
	8、220V电源线  1根

	
	
	9、保险管（Φ5×20/2A）2个

	
	
	10、箱子（按需求定制）
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	便携式心电图机箱
	（一）技术参数

	
	
	1、整机配置

	
	
	1.1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。

	
	
	1.2、高清分辨率，显示像素不小于1920×1200。

	
	
	1.3、外部接口：USB接口≥2，18导接口，Type-C接口≥1，有线网络接口≥1。

	
	
	▲1.4、无线传输：支持蓝牙通信，支持无线Wi-Fi（兼容2.4GHz/5GHz双频段）。（提供产品说明书或技术白皮书等相关证明材料）

	
	
	▲1.5、移动通信：设备支持内置移动通信模块（支持插入SIM卡或eSIM），可实现无线网络数据传输。

	
	
	▲1.6、内置传感器：支持条码扫描功能，支持身份识别或登录验证功能（如指纹、NFC或密码等方式）。

	
	
	2、硬件参数

	
	
	2.1、导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

	
	
	2.2、输入阻抗：≥100MΩ。

	
	
	▲2.3、频率响应：0.01Hz~500Hz。（提供注册检验报告或产品说明书扫描件）

	
	
	2.4、定标电压：1mV±2%。

	
	
	▲2.5、耐极化电压：≥±960mV（±5%）。（提供注册检验报告或产品说明书扫描件）

	
	
	2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。

	
	
	2.7、时间常数：≥5s。

	
	
	2.8、共模抑制比：≥140dB。

	
	
	2.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

	
	
	2.10、A/D转换：24 位。

	
	
	2.11 心电波形采样率：≥60,000 Hz/每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥64,000 Hz/每节律导联（提供产品说明书）。

	
	
	2.12、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。

	
	
	▲2.13、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。（提供系统存储容量截图）

	
	
	2.14、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。

	
	
	2.15、交流电源：交流 100V~240V，50Hz/60Hz；直流电源：锂电池，电池额定电压≥12V。

	
	
	▲2.16、内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。（提供产品说明书或注册检验报告扫描件）

	
	
	3、软件功能

	
	
	3.1、采用嵌入式智能操作系统，具备图形化用户界面，操作便捷。

	
	
	3.2、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。

	
	
	3.3、具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。

	
	
	3.4、支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印。

	
	
	▲3.5、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。（提供以上功能的软件截图）

	
	
	3.6、支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。

	
	
	3.7、具备心电自动分析及自动诊断功能，算法准确性符合国家相关行业标准要求。

	
	
	3.8、支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。

	
	
	3.8、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。

	
	
	3.9、支持接收并显示第三方设备的数据。

	
	
	3.10、支持通有线或无线与其它医疗设备连接，获取和管理数据。

	
	
	3.11、支持病人数据同屏对比。

	
	
	3.12、支持3×3、6+3、9×1、3×4+1R、6×2+1R、12×1、3×5+1R、6+9、15×1、6×3+1R、18×1等心电波形显示。

	
	
	3.13、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。

	
	
	3.14、支持用户指纹登陆。

	
	
	3.15、支持用户权限控制。

	
	
	3.16、支持病人信息加密显示。

	
	
	3.17、支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，满足医院信息化需求。

	
	
	▲3.18、可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式有PDF、JPG等。（提供产品说明书或注册检验报告扫描件）

	
	
	3.19、支持与服务器时间同步。

	
	
	3.20、支持机器异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型。

	
	
	▲3.21、支持卫星定位功能（如GPS、北斗等），可远程获取设备位置、序列号、软件版本号等相关信息。（提供以上功能截图）

	
	
	3.22、支持在线升级系统版本及软件版本

	
	
	（二）★配置清单

	
	
	主机   1
台

	
	
	心电导联线
2
根

	
	
	胸电极2
盒（6只）

	
	
	肢电极
2
盒（4只）

	
	
	电源线  1
根

	
	
	电源适配器
1
个

	
	
	锂电池     1
个

	
	
	心电图打印纸    5
本

	
	
	箱子（按需求定制，可把以上设备打包）  1个
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	氧气瓶箱
	（一）技术参数

	
	
	1.4L铝瓶

	
	
	2.配套扳手/徒手接口；

	
	
	3.减压表带转接头和吸气接头

	
	
	（二）★配置清单

	
	
	1.4L铝瓶 1套

	
	
	简易复苏器 1套

	
	
	3.雾化泵 1套

	
	
	4.箱子（按需求定制）
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	自动心肺复苏仪箱
	（一）技术参数

	
	
	1、便携式电动心肺复苏机，适合院内院外心肺复苏急救。

	
	
	2、结构及组成:主机、可充电电池、医疗适配器、胸腔按压设备固定带、按压头护套。配套提供数据线和按压显示终端(相关组件需符合医疗器械注册管理要求)。

	
	
	▲3、无需其他配件可直接在主机面板上调节按压频率，调节档数≥3档。（须提供产品说明书相关页扫描件作为证明资料）

	
	
	▲4、通过按压显示终端无线控制按压频率连续可调，设置范围100 次/分钟至120 次/分钟，满足精准复苏需求。

	
	
	5、按压频率误差：≤±1次/分钟。

	
	
	▲6、无需其他配件可直接在主机面板上调节按压深度，可调档次：≥3档。（须提供产品说明书相关页扫描件作为证明资料）

	
	
	▲7、通过按压显示终端无线控制按压深度连续可调，设置范围30mm 至55mm。

	
	
	8、按压深度误差：≤±2mm。（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）

	
	
	9、最大工作倾斜度：≥60°；工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变，按压频率误差：<±2次/分钟，按压深度误差：≤±2mm。

	
	
	▲10、主机高度≤178mm。

	
	
	11、主机具有蓝牙和WIFI连接状态指示灯。

	
	
	12、按压显示终端能实时显示并记录按压深度、按压频率、按压时间、暂停时间、胸外按压分数（CCF）、按压次数及中断情况等关键心肺复苏质量数据，支持图表化展示。

	
	
	▲13、具有心脏骤停质量数据管理软件，可查询、回顾和分析CPR质量数据，可将所选心肺复苏质量数据经过二次编辑后，以报告形式输出，展现多人群心肺复苏质量。（需提供数据界面展示与质量分析报告）

	
	
	▲14、主机具有电池电量指示灯，无需开机，即可直观检查电池电量;电池最大运行时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟；电池最长充电时间≤4小时。（须提供产品注册时的说明书相关页作为证明资料）

	
	
	▲15、移动或转运患者时无需暂停按压。（须提供产品注册证附页技术要求相关页或产品注册时的说明书相关页作为证明资料）

	
	
	16、数据传输：数据线、蓝牙和WiFi。

	
	
	17、在直线无遮挡的情况下，蓝牙连接的传输距离：≥5 米。（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）

	
	
	18、胸腔按压设备固定带强度：胸腔按压设备固定带在承受≥250N 拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用。

	
	
	19、安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 基本安全和基本性能的通用要求》。

	
	
	20、电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求。

	
	
	21、防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

	
	
	22、防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。

	
	
	▲23、主机重量：≤2.5Kg

	
	
	▲24、按压技术：支持无背板式按压设计；配备胸腔固定带，确保按压过程中主机稳定，减少晃动。

	
	
	25、主机结构设计应适配胸腔按压设备固定带的安装，确保有效施力。（提供制造商出具的相关结构说明文件）

	
	
	26、最低工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求。（提供产品说明书扫描件证明资料）

	
	
	27、最高工作温度：≥ +45℃，满足炎夏野外急救需求。（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）

	
	
	▲28、最高工作相对湿度：≥93%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。（提供产品说明书扫描件证明资料）

	
	
	29、工作大气压力：57Kpa～106Kpa，最高工作海拔高度：≥4500米。

	
	
	（二）★配置清单

	
	
	1.心肺复苏机主机 
1 台

	
	
	2.可充电电池
1 块

	
	
	3.电源适配器（含电源线）
1 套

	
	
	4.胸腔按压设备固定带
3 付

	
	
	5.按压头护套
1 个

	
	
	6.
按压显示终端
1 台

	
	
	7.数据线
1 根

	
	
	8.心肺复苏数据管理软件
1 张

	
	
	9.箱子（按需求定制）
1 个
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	普通器械箱
	（一）技术参数

	
	
	1.担架：软担架，可折叠放箱子

	
	
	2.CPR板

	
	
	3.颈托：硬质可调节颈托

	
	
	（二）★配置清单：

	
	
	1.担架 1套

	
	
	2.CPR板 1套

	
	
	3.颈托 1套

	
	
	4.箱子（定制）1套
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	近距离医疗观察员箱
	技术参数

	
	
	（二）AED

	
	
	半自动体外除颤器功能至少包括：

	
	
	成人心律自动分析和除颤功能以及儿童心律自动分析和除颤功能

	
	
	▲具有胸外按压加速度传感器和标准按压频率节拍器，可对按压深度和按压频率进行实时反馈，符合高质量心肺复苏质控要求

	
	
	中文普通话语音提示功能

	
	
	心肺复苏全程数据储存和下载，可获得心肺复苏质量分析报告

	
	
	设备功能状态定期自动检查，面板具有状态指示功能

	
	
	适用范围：

	
	
	适用于无意识、无正常呼吸、无脉搏跳动或循环迹象的疑似心搏骤停患者。

	
	
	内置视觉和中文语音反馈功能，意在鼓励急救人员根据AHA/ERC复苏指南中规定的胸外按压参数进行心肺复苏。

	
	
	具有除颤、心肺复苏质量监测及反馈、心电图显示功能，可用于现场心肺复苏急救及日常心肺复苏培训。

	
	
	除颤功能：

	
	
	▲除颤技术:采用双相波除颤技术，能自动测量患者胸阻抗并自动补偿其对电流的影响，成人首次体外除颤能量不超过200焦耳。

	
	
	除颤方式：自动心律分析和除颤功能。

	
	
	CPR标准流程：2分钟胸外按压-1次自动心律分析和除颤-2分钟胸外按压循环模式。

	
	
	成人除颤电极：配备成人除颤电极片，支持配合CPR监测附件使用，能监测按压深度和按压频率

	
	
	成人除颤能量：具备能量递增或固定能量的双相波除颤能力，最大除颤能量不低于200焦耳。

	
	
	儿童除颤能量：具备适合儿童的除颤能量档位（如50焦耳至85焦耳范围内）。

	
	
	患者胸阻抗测量范围：0 到 300 欧姆。

	
	
	充电时间：≤10秒；

	
	
	符合除极化电生理原理，放电时间最大值：≤12毫秒。

	
	
	心肺复苏质量监测及反馈功能

	
	
	在胸腔按压开始期间，如救援者没有实施胸腔按压，仪器会发出“开始心肺复苏”中文语音提示，直到仪器检测到胸腔按压；救治中途中断按压后，仪器会发出“继续心肺复苏” 中文语音提示。

	
	
	胸腔按压节拍器：当仪器检测到胸腔按压后，会发出≥100次/分钟的胸腔按压标准频率指示音，指导救援者实施快速有效的按压频率。

	
	
	显示器具有胸腔按压深度指示功能，能直观显示按压深度是否符合5-6厘米的指南推荐范围。

	
	
	▲胸腔按压深度测量范围：最小值≤2.0厘米，最大值≥7.5厘米

	
	
	心电图显示功能

	
	
	心电图幅度：自动调节，以方便急救时观察分析室颤波形

	
	
	显示器：

	
	
	显示器类型：LCD液晶显示器

	
	
	可视面积：显示器可视面积对角线尺寸不小于2.5英寸（或等效面积），能够清晰显示心电波形及按压信息。

	
	
	显示内容：心电波形图、胸腔按压深度计、除颤次数等

	
	
	仪器自检及设备状态指示器：

	
	
	设备具有定期自检功能，自检间隔时间：每周至少一次

	
	
	可以随时完成手动检查，以确保设备功能良好。

	
	
	▲设备具有状态指示功能，能通过视觉信号（如指示灯颜色变化、屏幕图标等）直观区分设备处于正常待机状态或故障需维护状态。

	
	
	数据记录、储存及通讯

	
	
	储存器类型：非易失性内存器

	
	
	储存器容量：可储存≥6小时连续心电图波形及除颤、按压深度、按压频率等心肺复苏数据

	
	
	数据通讯端口：具备数据传输接口（如USB、蓝牙、Wi-Fi或红外等），支持与电脑或移动终端进行数据通讯。

	
	
	免费提供安装数据分析软件，并免费升级软件

	
	
	▲配套数据分析软件能回放和打印急救全程的心电图、除颤参数及心肺复苏参数，能提供胸腔按压频率、深度趋势图，并支持按压频率达标率、按压深度达标率、按压中断时间等心肺复苏质量参数的统计分析，可用于急救技能培训和考核。

	
	
	电池：

	
	
	电池类型：通用型二氧化锰锂电池，非专机专用

	
	
	候机备用时间：≥5年

	
	
	电池容量：可满足≥220次最大能量的除颤，或≥13小时的连续监护

	
	
	物理参数

	
	
	尺寸：设备体积紧凑便于携带，最大外形尺寸不超过 35厘米 x 30厘米 x 15厘米。

	
	
	重量：≤3.1千克

	
	
	▲防微粒和防水性级别：≥IP55 

	
	
	血氧饱和度仪

	
	
	1、监护参数：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)；

	
	
	2、背光屏幕，实时显示波形、数字；

	
	
	3、大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度；

	
	
	4、支持≥10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾（提供产品说明书证明文件）；

	
	
	5、可实现≥300个小时数据存储功能（提供产品说明书证明文件）；

	
	
	6、自动关机功能和实时时钟显示；

	
	
	7、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；

	
	
	8、全面适用于成人、小儿、新生儿；

	
	
	9、具有三级声光报警功能，报警上下限可调（提供产品说明书证明文件）；

	
	
	可视喉镜

	
	
	▲1、显示屏： 尺寸≥3.5英寸，显示分辨率不低于1920×1080像素；

	
	
	▲2、摄像头：分辨率≥1600*1200，视角≥60°

	
	
	▲3、电池：锂离子电池，持续工作时间≥200min； 

	
	
	4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A；

	
	
	5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa；

	
	
	6、工作距离：30-90mm；

	
	
	7、光源：色温≥2300K；照度≥400lx；

	
	
	8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥140°，左右旋转角度范围≥180°；

	
	
	9、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

	
	
	10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

	
	
	11、报警功能：电池电量低、电池耗尽；

	
	
	12、存储：内置≥8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；

	
	
	13、手柄：人体工程学设计，舒适、便携； 

	
	
	14、产品须具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证；

	
	
	15、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电

	
	
	16、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯

	
	
	17、主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机三用；

	
	
	18、一次性使用喉镜片采用医用级PC（聚碳酸酯）材质，具备足够的抗压强度，防折断；

	
	
	▲19、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真

	
	
	（三）★配置清单

	
	
	1.AED

	
	
	2.电池 1套

	
	
	3.喉用钳

	
	
	4.可视喉镜

	
	
	5.听诊器

	
	
	6.血糖仪

	
	
	7.血糖试纸

	
	
	8.血氧饱和度仪

	
	
	9.刀柄

	
	
	10.卵圆钳

	
	
	11.直钳

	
	
	12.止血钳

	
	
	13.镊子

	
	
	14.剪刀

	
	
	15.新生儿听诊器

	
	
	16.箱子（根据需求定制）1个

	9
	急救箱
	（一）技术参数

	
	
	电子血压计

	
	
	1.测量原理：示波法（具听诊功能）【示波法/听诊法双模式测量】

	
	
	2.显示：LCD显示

	
	
	3.测量位置：上臂 

	
	
	4.适应手臂周长：标配M码袖带22～32cm，可选配12～50cm特殊规格袖带

	
	
	5.压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～190次/分

	
	
	6.压力测量精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±5%

	
	
	7.数据储存：100条

	
	
	8.电源：交直流两用，配备可充电电池(新电池充满电状态下可测量300次)

	
	
	9.耐久性：整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。

	
	
	10.身体移动检测功能：测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。

	
	
	11.不规则脉波检测功能：有，并且以图标灯亮提示。

	
	
	12.听诊测量模式 ：按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。

	
	
	13.背光灯设计：使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。

	
	
	14.消毒便捷：主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心。

	
	
	骨髓枪设备：

	
	
	1▲适用范围，对肱骨、胫骨、股骨等部位穿刺建立药物输注通道。

	
	
	2过载保护：产品使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品应停止运行。

	
	
	3刹车功能：松开控制按钮，刹车时间≤1.5s；

	
	
	4配备可拆卸按钮保护套，防止误操作。

	
	
	（二）配置清单

	
	
	1.电子耳温计

	
	
	2.电子血压计

	
	
	3.听诊器

	
	
	4.叩诊锤

	
	
	5.骨髓枪设备 1套（含手机 1台、电源适配器1个和耗材1套）

	
	
	6.箱子（按需求定制） 1个


商务要求
	序号
	商务需求项
	招标商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1.1投标人承诺整机（不含器械）提供   3  年原厂全保修服务。

	
	
	1.2各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于    2 次，定期维护保养以及维修时间需安排在用户非正常工作时间内进行。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	1.3由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 8 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	
	
	1.4投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者（维修周期同故障处理条款内容），无条件免费更换整机保证完好使用。

	
	
	1.5▲免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。

	
	
	1.6免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整高效的数据交换，承担与第三方软件平台对接的相关费用；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。

	
	
	1.7需定期检测系统、数据库、以及消息的运行状况，并做好相应的记录报告给医院。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含95%）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

a.年开机率在90-95%（含90%）之间按一赔 2 延长保修期；

b.年开机率在85-90%（含85%）之间按一赔 5 延长保修期；

c.年开机率低于85%，投标人无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率=（365-停机天数）/365）

	
	
	2.2保修期到期前一个月内投标人需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 8 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	
	
	1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

	
	
	1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	
	
	1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	
	
	1.6▲免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	★1.1投标人在签订合同之日起 5 天内交货。

	
	
	1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.3提供的货物为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

	
	
	1.4投标产品为整机原厂生产产品。

	
	
	1.5设备出厂日期至设备到货日期之间不超过12个月。

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税等费用。机器安装调试完毕，医院正式投入使用1个月后，无故障方签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在 7天内安装调试完毕。

	
	
	2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	
	
	3.2现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	
	
	3.3集中培训：根据设备技术要求，可向采购单位指定人员提供使用和维修技术人员培训。

	
	
	3.4计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能。

	
	
	3.5网络教育：专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

	4
	知识产权
	4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	
	
	4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	5
	付款方式
	5.1履约保证金：合同金额的5%，投标供应商自主选择以支票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项（即合同期满）并在无质量问题情况下，中标人向采购人申请退还保证金，采购人确认后60天内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的 0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过或未按合同履约的，履约保证金不予退还。

	
	
	5.2合同签订后，中标人须向采购人指定账户支付货款的5%作为履约保证金，货到指定地点、安装验收合格、提供全额发票后，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内按中标人指定账户支付100%货款。

	6
	违约责任
	6.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金金额，上报主管部门并按相关规定处理。

	
	
	6.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 十五 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 十五 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付项目采购金额千分之 十 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金。中标人超过交货期限  30  日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	
	
	7.2▲供应消耗品/零配件，以本地最优惠价格提供。

	8
	项目（产品）要求
	★转运呼吸机、除颤仪、负压吸引器、便携式心电图机、自动心肺复苏仪、AED使用年限≥5年。（提供产品说明书或产品标签并加盖公章）


政策导向
（1）投标人提供的服务全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（项目需求）对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业政策导向”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。
第三章 谈判须知
一、总  则

1、谈判说明

本谈判将依据《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关规章、规定，通过谈判来择优确定中标（成交）供应商。

2、定义

2.1“采购人”也称采购单位，系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

2.2“政府采购机构”系指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和谈判组织工作的专门机构。本谈判文件的政府采购机构是指深圳市东海国际招标有限公司；

2.3“供应商”、“投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；

2.4“谈判文件”、“谈判文件”系指为了使谈判规范有序进行，经商采购人，对供应商作出的一系列约束文件；

2.5“谈判应答文件”、“谈判响应文件”系指供应商响应谈判文件编制一系列文件，及供应商在谈判过程为响应谈判专家组要求形成的双方认可，并经供应商法人代表或法人代表授权人签字有效的文字资料。

3、供应商资格要求

3.1供应商必须具备条件：（见谈判邀请申请人的资格要求）；

4、谈判费用

不论谈判结果如何，供应商应承担其编制谈判应答文件与递交谈判应答文件所涉及的一切费用。

二、谈判文件

5、谈判文件的组成

5.1谈判文件除以下内容外，招标代理机构在谈判结束之前发出的答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：

第一章 采购邀请函；

第二章 项目要求；

第三章 谈判须知；

第四章 合同及履约文件格式；

第五章 谈判应答文件格式。

5.2供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在谈判应答文件递交截止时间前3天向招标代理机构提出，否则，由此引起的谈判损失自负。

6、谈判文件的修改

6.1 谈判文件发出后，在谈判结束前任何时候，招标代理机构可对谈判文件进行修改；

6.2 谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力；

6.3 谈判文件、谈判文件答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容均以书面形式（包括市政府采购中心网站发布方式）明确的内容为准。当谈判文件、答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

三、谈判应答文件

7、谈判应答文件的语言及度量单位

7.1招标代理机构与供应商之间与谈判有关的所有往来通知、函件和谈判应答文件均应用中文。

7.2除技术规范另有规定外，谈判应答文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、谈判应答文件的组成及相关证明资料的要求

8.1谈判应答文件应当具体包括下列内容：

1）法定代表人资格证明书

2）谈判应答文件签署授权委托书

3）应答书

4）声明函

5）投标函

6）项目需求偏离表

7）分项报价清单表

8）供应商情况介绍

9）招标代理服务费承诺函

10）谈判文件要求的其他资料及投标人认为需要补充的资料（格式自定）
8.2 供应商应当按照本谈判文件资格要求、评标信息等相关内容提供证明资料，作为谈判应答文件的一部分。证明资料均要求扫描件（原件备查）。证明资料内容为外文的，必须同时提供对应的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文内容仅供参考。证明资料的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。若供应商未按要求提供证明资料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件的，谈判小组有权认定其谈判应答文件未对谈判文件有关需求进行响应。

8.3供应商可以提供证明应答技术方案与谈判文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，以证明供应商响应的真实性。它包括并应符合以下要求：
（1）主要技术指标和性能的详细说明；

（2）投标产品从采购单位开始使用至谈判文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照谈判文件技术规格，逐条说明谈判应答文件技术规格已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外；供应商应详细说明应答技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄谈判文件的技术要求；

（4）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页； 

（5）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；

（6）对项目评标信息中涉及的相关业绩、社保情况、纳税情况、银行资信等级和资金流状况等内容以及初审中涉及的资质证书，供应商应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查；上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；

若供应商未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件的，谈判小组有权认定其谈判应答文件未对谈判文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的按谈判应答无效处理，涉及评分的则予以不计分处理。

8.4谈判小组有权对以谋取中标（成交）为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄谈判文件的技术要求）或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或谈判应答响应无效外，集中采购机构可视情况报政府采购主管部门作进一步处理。

8.5采购人在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在谈判中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足谈判文件中技术规格的要求，是否中标（成交），由谈判小组来评判。

8.6为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一货物或服务应答时，不得同时提供两套或两套以上的应答方案。

8.7本项目涉及提供的有关资格资质证书，若原有资格资质证书处于年审期间，供应商提供年审证明的可按原资质投标；若供应商正在申报上一级别资质，在未批准之前，仍按原级别资质投标。

9、谈判价格（谈判报价）

9.1供应商的总报价不得超过财政预算限额。

9.2供应商的总报价为完成谈判文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用（含完成谈判文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用），应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及谈判文件、合同包含的所有风险（包括项目实施期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用；中标（成交）供应商不得以采购需求中未具体列出为由拒绝承担相关费用。

9.3供应商的谈判报价，应是本项目采购范围（见第二章项目要求）和谈判文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在应答文件“谈判报价表”中列明的谈判价格（谈判报价）为依据（供应商要自行承担漏算、漏报的风险）。

9.4除非招标代理机构通过修改谈判文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按项目清单（若提供的话）中列出的需求项填报谈判价格（谈判报价）。供应商未填报的价格项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在谈判价格（谈判报价）内。

10、谈判货币及合同价格

10.1本项目的谈判应以人民币计。

10.2供应商谈判报价总额一经成交后，即作为该项目的中标（成交）价格。

11、谈判应答文件有效期

11.1 谈判应答文件有效期见关键信息所列明的期限，在此期限内，所有谈判应答文件均保持有效；

11.2特殊情况下，招标代理机构可于谈判应答文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式，但供应商可以拒绝上述要求。

11.3中标（成交）单位的谈判应答文件有效期，截止于完成本谈判文件规定的全部内容，并通过验收及保修结束。

12、谈判担保

12.1按关键信息所列明的要求执行。

13、谈判应答文件书写

13.1 投标人按照关键信息中要求的份数制作纸质谈判响应文件及谈判响应文件的电子文档。

13.2 投标人按照谈判文件提供的谈判响应文件格式模板及要求编制谈判响应文件。

13.3 投标人在利用谈判响应文件格式模板编制投标书时须注意：除模板要求填写或添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。

13.4谈判文件的编号、包号应与根据此招标制作的谈判响应文件项目编号、包号一致。

四、递交谈判应答文件

14、谈判应答文件的密封

14.1谈判响应文件正本和副本、附有谈判响应文件电子文档的光盘密封或U盘，并标明项目编号、包号（如分包的话）、项目名称及“正本”或“副本”，开标一览表和谈判响应文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。

14.2投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书。

14.3密封包装上注明“在（开标日期、时间）前不得启封”的字样。

15、谈判应答文件的递交与截止日期

15.1投标人应在不迟于采购公告规定的截止日期和时间将谈判响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以通过修改谈判文件自行决定酌情推迟投标截止期，在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

五、谈判

16、谈判要求

16.1 本项目谈判小组将于递交谈判应答文件截止时间到后一定时间内即开始进行谈判；

16.2谈判小组为3人以上（含3人）的单数；采购人代表须持本单位签发的《评标授权书》参加谈判。

17、谈判应答文件的审查

17.1 谈判前，谈判小组将对谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按应答无效处理，不得进入谈判：

具体内容见《资格性审查表》。

18、谈判应答文件的澄清或修改

18.1谈判小组可以要求供应商对谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，供应商应进行澄清、说明。

18.2 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对方案进行相应的调整。

19、谈判方式及程序

19.1按照竞争性谈判规则要求，本项目的谈判为三轮，具体顺序为：第一轮报价（谈判）—>第二轮谈判—>第二轮报价—>第三轮谈判—>第三轮报价（最终报价）；应答文件中的报价及承诺内容即为投标供应商的第一轮报价（谈判）承诺。

19.2具体谈判程序如下：

19.2.1第二轮谈判：谈判小组根据供应商提交的谈判响应文件进行资格审查和谈判；

19.2.2第二轮报价：第二轮谈判完成后，谈判小组将启动供应商第二轮报价程序；供应商的报价时间不超过10分钟，如有谈判过程中需要补充说明的事项，可在备注栏中进行填写，谈判小组有权酌情延长报价时间；

19.2.3 第三轮谈判，具体操作方法与第二轮谈判一致；

19.2.4第三轮报价（最终报价），具体操作方法与第二轮报价一致；

19.2.5谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

19.2.6谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

六、中标（成交）

20、应答无效

20.1有下列情形之一的，该供应商的谈判作应答无效处理：

具体内容见《符合性审查表》。

注：《资格性审查表》、《符合性审查表》的所有条款及“最终谈判价格（谈判报价）超过报价最高限额”（视为未通过《符合性审查表》“法律、法规规定的其它情形”审查项）均为应答无效条款。对不属于应答无效条款所列的其它情形，除法律法规另有规定外，不得作为应答无效的理由。投标人若有一条审查不通过则按应答无效处理。谈判小组对供应商打√为通过审查，打×为未通过审查。

21、中标（成交）

21.1谈判小组依据本须知对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和价格等谈判结果并按最低价法/综合评分法进行评审（本项目采用的评标方法见本谈判文件评标信息的相关内容）。

最低评标价法，是指谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分法，是指谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
21.2谈判小组向招标代理机构提交书面评审报告，并受采购单位委托直接确定中标（成交）供应商。

22、谈判结果公示

22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，谈判结束后，招标代理机构将在网上发布中标（成交）结果公告。供应商如对谈判结果有异议，可在规定时间内向招标代理机构提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该结果。

22.2质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

23、中标（成交）通知书

23.1采购结果公告公布以后, 公示期内无有效质疑投诉, 采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书前须缴纳服务费。

招标代理服务费依据深财购[2018]27号文及相关规定，具体收费标准如下表：

	中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：(1)以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数。

(2)招标代理服务费按差额定率累进法计算。

(3)领取中标通知书前向招标代理机构缴纳服务费。

23.2中标（成交）通知书是合同的重要组成部分。

23.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购代理机构有权吊销中标（成交）通知书或终止采购合同。

七、合同的授予

24、合同授予标准

24.1本项目的合同将授予按本谈判文件规定评审确定的中标（成交）供应商。

25、合同协议书的签订

25.1中标（成交）供应商应当自中标（成交）通知书发出之日起十个工作日内，按照谈判文件和应答文件内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合谈判文件的规定；
25.2中标（成交）供应商如不按前款规定与采购人签订合同，则招标代理机构将有充分的理由废除中标（成交）结果并报主管部门进行处罚，供应商同时还应承担相应法律与经济责任；

25.3中标（成交）供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

26、履约担保

26.1在签订合同的同时，成交供应商应按规定（见前附表第26项）的金额向采购人提交履约担保。

26.2如果中标人不能按规定的金额向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由通过政府采购主管部门废除中标（成交）结果，给采购人造成的损失应当予以赔偿。
27、合同的备案

具体合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标（成交）供应商将采购合同副本抄送招标代理机构备案。

28、合同的变更

合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（深财购〔2019〕43号）相关规定执行。

29、履约情况的反馈

采购人和供应商应当在采购合同履行完毕三十日之内将政府采购合同履行情况和相关政府采购建议等反馈至市政府采购中心。

30、宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报市财政委和招标代理机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

31、供应商违法责任

31.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条规定：供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

31.2根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》以下情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在谈判响应文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

八、质疑处理

32、质疑处理按《深圳市政府采购供应商质疑处理办法》（深府购〔2017〕28号）及《深圳市财政委员会关于执行财政部94号令质疑答复后续处理规定的意见》（深财购函[2018]3924号）执行。

33、招标代理机构质疑事项指引

33.1事项内容

供应商认为自己的权益在参与深圳市市本级政府采购活动中受到损害的有关事项。

33.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及相关法律法规。

33.3质疑条件

33.3.1参加了深圳市市本级政府采购活动的供应商；

33.3.2质疑函应以书面形式提交，质疑函应当包括以下内容：有明确的质疑对象、有明确的质疑请求、有具体、明确的质疑事项

33.3.3因质疑事项而受到损害的权益、有合理的事实和依据、必要的法律依据；

33.3.4应当在法定质疑期内提出，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起七个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对谈判文件的质疑，为谈判文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日。

33.4提交材料

质疑函、必要的证明材料、营业执照复印件、法定代表人证明书（或授权委托书）、法定代表人（或代理人）身份证明。

33.5收文部门

招标代理机构，详见投标邀请相关信息。

33.6办理程序

33.6.1供应商提交的质疑材料符合质疑条件的办理收文，出具收文回执；

33.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，向供应商说明原因，供应商可在法定质疑期内补正材料并重新提交。

33.6.3货物类项目中，未要求提供证明资料的招标需求，如果投标人在投标响应之外又提供了证明材料，且质疑事项涉及证明材料内容与投标响应内容不一致的情况下，被质疑的供应商应按要求在规定时间内提供书面答辩说明。谈判小组在核查质疑事项时，应综合考虑质疑材料、被质疑投标人投标响应情况、谈判响应文件中的证明材料以及答辩说明等作出判断并出具明确意见。

33.7答复时限

自收文之日起七个工作日内。质疑事项需要向有关部门取得证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑处理期间。

33.8投诉

对招标代理机构质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以自收到答复之日或者答复期满之日起十五日内向深圳市财政局（即原深圳市财政委员会）提起投诉。

33.9解释

本指引由招标代理机构负责解释。

34、质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的处理

34.1 根据《深圳市财政委员会关于执行财政部94 号令质疑答复后续处理规定的意见》（深财购函〔2018〕3924 号），供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的；如果合格供应商不符合法定数量，依法重新开展采购活动。

34.2 质疑答复导致中标、成交结果改变的，招标代理机构依法将有关情况向市主管部门书面报告。供应商对质疑处理结果不满，可依法向市主管部门提起投诉。

第四章 合同格式（供参考）

南方医科大学深圳医院*****项目采购合同
                                                  合同编号：         
甲方：南方医科大学深圳医院 
乙方：***************                                   
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及****年**月**日 *****  采购项目（项目编号：*******）的招标结果和招标文件的要求，并经甲、乙双方协商一致，达成以下采购合同条款：
第一条、设备名称

	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量（台/套）
	含税单价
（元）
	含税金额
（元）
	配置情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	详见附件二：货物清单



合同总价：人民币大写*****元整（¥****），此价包含但不限于缴税、装卸、运费、货物装卸、调试、培训、保险、商检及计量检测、关税、增值税等税费及进口代理等全部费用，以及其他一切不可预见的费用等，合同结算时不做任何单价或费用的调整。本合同以人民币进行结算。

第二条、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1.乙方提供的设备必须是原厂生产的全新设备（包括零部件）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。该设备有国标、行标、企标的，以高者为准。
2.乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，维修保养期国标、业界有不同规定者，按照行业之内最长的执行。本合同约定的维保期限短于上述国标、业界期限时，以国标、业界期限规定的维保期限为准；保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。交货后一年之内连续维修超过3次（含本数）以上者，必须换货；换货后一年之内连续维修又达2次（含本数）以上者，必须退货。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。
第三条、若乙方提供的属于进口设备，则须提供合法、有效的进口手续和商检证明。
第四条、交货及包装、安装调试、设备验收：
1.合同签定后 ** 个日历日，具体时间根据甲方要求提前一周书面通知送货。乙方负责将设备现货送到甲方指定地点并进行安装调试，再由甲乙双方负责验收。包装：以原厂包装为准。货交甲方之后因保管不当导致的被盗、认为损坏之风险，由负责保管货物的一方承担，因意外事件（包括但不限于自然灾害、火灾、暴雨、台风等）导致的毁损、灭失之风险，由乙方承担。
2.货物的安装调试：由乙方免费上门安装、调试并提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。
安装调试期限：乙方应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在   天内完成安装调试。 
3.验收：
验收标准：按招投标文件要求、国家规定标准及出厂标准和行业相关规定执行。
验收要求：
（1）货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由乙方提供产品保修文件。                
（2）当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：
①乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的产品资料(设备使用说明书、维修手册、乙方与产品原厂签订的售后服务授权协议书及相关资料等)。若乙方提供进口设备，则须提供合法的进口手续和商检证明。
②货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
③货物具备产品合格证。
所有的货物必须满足招投标文件要求，同时甲方会有抽检流程，如果所送的货物在抽检流程中出现不符合招投标文件的质量要求或者抽检出任何有害物质，有害物质全部退回，换为全新的符合要求的货物，由此产生的费用由乙方承担。未造成甲方损失的不用赔偿，如果造成损失的，乙方需要赔偿甲方损失。
    4.所有权转移：验收之后，本合同项下的设备所有权转移给甲方。 
第五条、售后服务
1.免费保修期：设备免费保修期 ** 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知 ** 小时内响应， ** 小时内赶到现场进行修理或更换。
2.乙方定期对设备进行维护保养，以防患于未然。在整个设备运行过程中，乙方帮甲方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。
3.乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
第六条、付款方式

本次采购由**资金支付，签订本合同后，乙方向甲方银行账户（开户名称：南方医科大学深圳医院；开户行：平安银行总行营业部；账号：11014728809003）支付合同总金额的5%（人民币大写****整；¥*** ）作为履约保证金，设备安装验收合格并在乙方提供合法有效发票后，甲方一次性支付全款给乙方，即人民币大写****整（¥****）。履约保证金在质保期满后并在无质量问题情况下且经甲方确认后无息返还给乙方（需要乙方提交书面申请）。
乙方开户信息：
开户名：***
开户行：***
银行账号： ***   
第七条、违约责任
1.由于乙方的原因，未能按时供货，每迟一天罚款合同总额的1%；如超过供货期20天，甲方有权终止合同的履行或解除本合同，并通过法律程序对乙方进行违约索赔。赔偿的范围包括但不限于直接损失、间接损失（期得利益）与聘请律师处理违约事件所发生的费用。
2.乙方不能交付设备的，乙方应向甲方支付项目采购金额的25%作为违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。损失范围包括但不限于直接损失、间接损失（期得利益）与甲方聘请律师处理违约事件所发生的律师费用。
3.乙方交付的产品品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等不符合招标文件约定的，或者不符合本合同的约定，甲方有权拒绝收货，乙方应及时退换；若因此造成甲方损失的，乙方应向甲方支付项目采购金额的25%作为违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。损失范围包括但不限于直接损失、间接损失（期得利益）与甲方聘请律师处理违约事件所发生的律师费用。
4.由于乙方的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的1%或按甲方实际损失对乙方进行罚款。情节严重者，甲方将依法律程序追究乙方的违约责任。
5.仪器故障维修不及时，按每超过一天罚款合同总金额的 0.5%或者按实际损失进行赔偿。情节严重者，甲方将依法律程序对乙方进行索赔。索赔范围包括但不限于直接损失、间接损失（期得利益）与甲方聘请律师处理违约事件所发生的律师费用。
6.乙方提供的设备经调试验收合格后，在保修期内连续三个月内频繁（平均每月1次或1次以上）出现设备不能正常使用的情况，甲方有权选择要求乙方免费更换部件或退货（因人为因素造成的故障除外）以及按照本合同第二条的约定进行处理。
7.若乙方没有履行本合同的保修及售后服务条款，即便仅仅发生一次，甲方将有权扣缴乙方5%的履约保证金。
第八条、争议的解决
1、因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位或双方选定的具有资质的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
2、执行本合同发生的任何争议，由甲乙双方协商解决；发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
第九条、其它
1、本合同与*****(招标编号)号招标文件、乙方投标文件如与本合同有关条款有抵触之处，以招标文件或甲方的实际需求为准，招标文件无规定的以本合同条款为准。
2、本合同不得转包或分包给他人，否则甲方有权取消本次中标结果和今后投标资格。甲方有权委托第三方律师机构进行调查，一经查证属实，甲方有权不经预告径行解除本合同并追究乙方的违约责任。
3、乙方派驻甲方的项目工作人员，在项目执行期间，乙方必须为其购置工伤保险、人身伤害险、意外险等相关保险，在此过程中发生的一切伤害或者意外事故，甲方均不负责。甲方因此遭受损失的，有权向乙方进行全额追索。追索范围包括但不限于直接损失、间接损失（期得利益）与甲方聘请律师处理违约事件所发生的律师费用。
4、乙方有权依照政府采购相关规定就本采购合同申请订单融资等金融服务，甲方对乙方办理订单融资业务给予必要的支持和配合，包括：
1）甲方配合乙方签署《政府采购订单融资业务办理表》，作为本项目采购合同的有效补充；
2）甲方按照《政府采购订单融资业务办理表》承诺，将采购资金支付到指定的融资贷款经办行及收款账户。
5、本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。
附件一：服务方案及承诺书
附件二：货物清单
附件三：零配件、消耗品和延续保修合同报价清单
附件四：技术参数表
（合同签署页）
甲方：   南方医科大学深圳医院             乙方：********    
（签章）                                 （签章）
地址：深圳市宝安区新湖路1333号            地址：*****
法定代表人或授权人：                       法定代表人或授权人：
经办人：                                   经办人： 
电话：                                   电话：****
开户银行：                               开户银行：*****
账号：                                   账号：******
日期：    年   月   日                     日期：    年   月   日
第五章 谈判响应文件格式
户外急救医疗设备一批采购 

（谈判响应文件）

项目编号：_____________________________
供应商（盖章）：___________________________
法定代表人或授权委托人签字：__________________

投标日期：____________年_____月______日

目    录
法定代表人资格证明书

谈判应答文件签署授权委托书

应答书

声明函
投标函
诚信承诺函

不围标、不串标的承诺函

政府采购违法行为风险知悉确认书

政府采购应答及履约承诺函
报价清单表
技术规格偏离表
商务条款偏离表
供应商情况介绍（格式自定）
招标代理服务费承诺函

中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业、对本国产品的支持政策导向
谈判文件要求的其他资料及投标人认为需要补充的资料（格式自定）

法定代表人（负责人）资格证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：

1.要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

投标人不存在“不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人在同一单位缴纳社会保险”情形。

3.近一个月社保缴纳查询记录(包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月)；因社保部门、成立年限等原因暂时无法提供社保证明的，需提供加盖公章的情况说明或者证明材料。如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议扫描件。
温馨提示:为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人(如有)、主要技术人员(如有)等是否在你公司缴纳社会保险。”
法定代表人近一个月社保缴纳查询记录
谈判响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的谈判响应文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的谈判响应文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             

联系电话：              手机：                   
邮箱：                        

身份证号码：                        职务：       

授权委托日期：         年     月       日

附：1.要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

投标人不存在“不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人在同一单位缴纳社会保险”情形。

3.提供近一个月社保缴纳查询记录(包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月)；因社保部门、成立年限等原因暂时无法提供社保证明的，需提供加盖公章的情况说明或者证明材料。如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议扫描件。

温馨提示:为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人(如有)、主要技术人员(如有)等是否在你公司缴纳社会保险。”

投标授权代表近一个月社保缴纳查询记录
应答书

致：深圳市东海国际招标有限公司
根据贵方  （项目名称）  （项目编号：           ）的谈判邀请，代表    （姓名、职务）经正式授权并代表    （供应商名称、地址）提供纸质谈响应文件三份，电子谈判应答文件一份：

据此函，代表宣布同意如下：

谈判价格（谈判报价）具体见“谈判报价表”；

将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补充文件）（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

本应答文件有效期为谈判应答文件递交截止之日起一百二十个日历日；

同意提供按照贵方可能要求的与其参与本次谈判有关的一切数据或资料。

与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮政编码：                        

电话：                        

传真：                                      

投标人名称：                            

日期：                                 
声明函

深圳市东海国际招标有限公司：                      

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。
3. 我公司参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4．保证遵守采购文件的规定，放弃提出对采购文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
声明企业（公章）： 

声明人（法定代表人）签字：

声明人（法定代表人授权委托人）签字：

年   月   日

投标函

致：深圳市东海国际招标有限公司
根据贵方                     （项目名称）的招标公告（项目编号为      ），本人经我方法定代表人授权正式代表投标人                    （投标人的名称），提交唱标信封1份及投标文件正本1份，副本3份，投标文件电子版1份。

    据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；

（2）我方承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细阅读了全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题和质疑投诉的权利。

（4）我方同意所递交的投标文件在“关键信息-投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

（5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通信方式：

地址：                                           邮政编码：         

电话、手机、传真或电传：                                            

开户银行名称：                开户银行账号：               

开户银行地址：                开户银行电话：               

投标人代表姓名（签字）：                                              

公章：

日期：年   月   日

诚信承诺函
致：南方医科大学深圳医院

我公司参与本项目投标就以下事项进行承诺：

（一）我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

（三）我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

（四）我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

（五）如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

（六）根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目（包组）或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。

（七）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。参与投标的不同公司的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不存在为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（九）为保证采购活动的廉洁性，防止发生违法违纪案件和各种不良行为，本公司及所属工作人员积极配合贵院做好医疗服务工作，维护本企业的信誉和形象，严格遵守反贿赂和反腐败的法律法规，不向贵院的员工提供或承诺任何贿赂、回扣、其他不正当利益或礼品，并保证不从事任何其他违反贿赂和反腐败法律法规的行为。本公司参股或参与经营、管理人员无贵院员工及配偶、子女及其配偶；不私下接触贵院员工，不以弄虚作假的方式参与采购活动；本公司积极配合医院对采购活动中有无商业贿赂的调查，及时提供相关资料和客观信息。

（十）本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（十一）在参与本次招标采购活动中投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（十二）在参与本次招标采购活动中，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

（十三）参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十四）在参与本次招标采购活动中，我公司承诺按招标文件要求提供本国产品/服务（如招标文件要求接受进口产品的除外）。

（十五）在参与本次招标采购活动中，我公司保证提供的所有扫描件及证明材料均真实、合法、有效。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。贵院有权立即取消本项目合作（如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止执行），并列入贵院的黑名单，三年内禁止参加贵院组织的所有采购活动。情节严重的，涉嫌违法的，同意由执法部门予以处理。

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

供应商加盖公章：                                          

供应商法人授权代表签字：                                         

日期：  年   月   日

 廉洁承诺书

项目名称：南方医科大学深圳医院**采购项目
项目编号：***
为确保招标工作高效廉洁，作出如下廉洁承诺：

1.保证不以年节假期、婚丧喜庆等事宜为由，向采购人及招标代理机构工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡、年货节礼、有价证券、支付凭证。
2.保证不向采购人及招标代理机构工作人员的配偶、子女等亲属、身边工作人员和其他特定关系人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。
3.保证不利用现代物流快递、微信红包、电子礼品预付卡等隐匿手段向采购人及招标代理机构工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。
4.保证不以“礼尚往来”“人情世故”等为借口，变相向采购人及招标代理机构工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。
5.保证不以其他任何理由、任何形式、任何渠道向采购人及招标代理机构工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。
6.保证不向采购人及招标代理机构工作人员提供宴请和旅游、健身、娱乐等活动。
7.保证不支付应由采购人单位和及招标代理机构工作人员支付的吃喝费用。
8.保证不安排采购人及招标代理机构工作人员参加吃请活动。
9.保证不向采购人及招标代理机构工作人员提供可能影响公正行使公权力的便利。
 投标供应商： 
            年   月  日
《供应商利害关系回避声明函》
（一） 回避要求
为维护采购活动的公平、公正，所有参与本项目的供应商（投标人）均有义务进行利害关系自查。如存在以下情形之一的，应主动申请回避，不得参与本项目投标；若在投标过程中或中标后被发现存在应回避而未声明的，其投标将被视为无效，已中标的将被取消，并承担相应的法律责任。
（二）需主动回避的利害关系情形
供应商（投标人）在报名及投标前，如存在以下与采购活动相关方（包括但不限于采购人、招标代理机构、评审专家等）的利害关系，必须主动提出回避：
1.与采购人的利害关系：
1.1供应商与采购人存在经济纠纷或特殊利益关系。
1.2供应商的股东、高管或项目团队成员是采购人的在职员工或近亲属。
2.与评审专家的利害关系：
供应商的法定代表人、单位负责人、被授权代表、项目负责人、项目技术人员与评审专家存在以下利害关系的：

2.1亲属关系：供应商的法定代表人、单位负责人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或项目负责人、委托代理人是本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等存在近亲属关系。

2.2经济利益关系：评审专家与供应商有未结清的债权债务关系；评审专家现在或过去三年内是供应商的股东或实际控制人；评审专家现在或过去三年内从供应商处获取薪酬、劳务报酬、顾问费、股份期权等任何形式的经济利益；与供应商有正在进行的或预期达成的商业合作。

2.3人事雇佣关系：评审专家现在或过去三年内曾在供应商处任职（含全职、兼职、顾问等），或供应商的主要人员现在或过去三年内是评审专家的下属或领导。

2.4其他利害关系：评审专家与供应商或其法定代表人、负责人之间存在可能影响公正评审的私人恩怨、亲密友谊、学术师徒等社会关系。
3.与其他供应商的利害关系：

3.1供应商之间相互串通，或约定由某一方放弃投标、中标等行为。
3.2不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制，或投标文件出现异常一致。
3.3与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

3.4参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在法定代表人、单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

3.5与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

4.其他可能影响采购公正性的情形：
供应商在近三年内，曾向本项目涉及科室/部门、评审专家等提供过可能影响其独立判断的财物或利益。
本单位已仔细阅读并充分理解以上关于利害关系回避的全部要求。现郑重声明如下：
本单位经审慎自查，确认：
□ 不存在 采购文件中规定的任何需要回避的利害关系。本单位具备参加本项目投标的资格。
□ 存在 需要回避的利害关系，具体情况说明如下：
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基于此，本单位决定 □不参与/□撤回 本项目的投标。
本单位承诺，本声明内容真实、准确、完整。如作虚假声明，愿意接受采购人取消投标、中标资格的决定，并承担由此带来的一切法律后果和信誉损失。
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表（签字）：
日期： 年 月 日

不围标、不串标的承诺函
致：深圳市东海国际招标有限公司
我公司承诺，不存在《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条、第七十七条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》第三十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条、《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》中的情形。

我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、不串标、不陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，并被列入医院诚信管理档案，限制三年内不得参与医院采购活动等业务往来，同时上报政府采购监督管理部门。

具体情况详见以下内容：

填报须知

投标人须如实填写以下信息并提供以下所有人员通过投标人缴纳的最近一个月的社保局出具的社保证明。（由于社保部门或税务部门原因无法提供最近一个月的社保证明的，可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。）

投标人如不按要求提供，将视为符合性审查不通过，投标文件作投标无效处理。

【重要提醒】如果投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员与本项目其他投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的，属于采购条例所称的串通投标行为，依照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定追究相应责任，自行承担由此产生的一切后果。投标人的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，不得参加同一合同项下的采购活动。

（一）公司相关人员名单

	序号
	投标人相关人员
	姓名
	身份证号码
	备注

	1
	法定代表人
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	

	3
	主要经营负责人
	
	
	

	4
	项目负责人
	
	
	

	5
	主要技术人员
	
	
	


说明：可以根据项目情况增添人员；如本项目未安排项目负责人、主要技术人员的，无需提供项目负责人、主要技术人员的社会保险证明，备注“无”即可。

（二）社保缴纳明细截图
1、法定代表人

2、项目投标授权代表人

3、主要经营负责人

4、项目负责人

5、主要技术人员

说明：可以根据项目情况增添附件。

（三）投标人视为串通投标情形的自查表

	序号
	自查内容
	自查情况

	1
	投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
	(不存在该种情形

(存在                    

	2
	与我公司（单位）同法定代表人/单位负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。
	(本公司及法定代表人均已自查

(存在                    

	3
	与我公司（单位）同主要经营负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。
	(本公司及主要经营负责人均已自查

(存在                    

	4
	我公司（单位）法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及本项目投标授权代表人未在本项目其他投标供应商单位任职或缴纳社会保险，未代表其他投标供应商参加本项目投标。
	(本公司法定代表人及投标授权代表人均已自查

(存在                    

	5
	与我公司（单位）同项目负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。
	(本公司及项目负责人均已自查

(存在                    

	6
	与我公司（单位）同主要技术人员的其他公司（单位）未参与本项目投标。
	(本公司及主要技术人员均已自查

(存在                    

	7
	与我公司（单位）同董事、监事、高管的其他公司（单位）未参与本项目投标。
	(本公司及董事、监事、高管均已自查

(存在                    

	8
	不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
	(不存在该种情形

(存在                    

	9
	不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
	(不存在该种情形

(存在                    

	10
	不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
	(不存在该种情形

(存在                    

	11
	由同一公司（单位）工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
	(不存在该种情形

(存在                    

	12
	主管部门依照法律、法规认定的其他串通投标行为。
	(不存在该种情形

(存在                    


以上文件及相关数据将会一并保存归档，供采购人随时查阅。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日
政府采购违法行为风险知悉确认书
我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于： 
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。 
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。 
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。 
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。 
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。 
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于： 
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。 
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。 
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。 
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。 
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。 
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。 
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。 
（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。 
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。 
四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。 
经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门 将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。 
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。 
负责人/投标授权代表签名： 
知悉人（公章）： 
日期：
注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
政府采购应答及履约承诺函

致：深圳市东海国际招标有限公司
我公司参与本项目谈判就以下事项进行承诺：
1、本项目所提供的货物及服务均未侵犯知识产权。
2、我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条列明的各项条件。
5、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的投标。
7、我公司不存在对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标应答将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
9、我公司如果获得中标（成交）资格，将做到守信，不偷工减料，依照本项目谈判文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
10、我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临应答无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标（成交）资格；我公司对本项目的报价负责，中标（成交）后将严格按照本项目谈判文件需求、签署的采购合同及我公司在应答中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标（成交）资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司获得中标（成交）资格且报价明显低于其他供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

11、我公司已认真核实了谈判应答文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对谈判应答文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的谈判应答文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12、我公司承诺不非法转包或分包。

13、我公司承诺参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                                      投标人（盖章）：          
                                                      日期：    年   月   日
报价清单表
报价一览表

项目名称：                                     
项目编号：                                     

币   种：   人民币     

	序号
	项目名称
	投标报价（元）

	
	
	大写：

小写：




谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（公章）：                        
日期：          年      月     日
注： 1、若报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、谈判应答文件中的投标报价为一次报价。

分项报价表

	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	制造商
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	单价限价（元）
	财政预算限额（元）

	1
	转运呼吸机箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥98,000.00 
	597,390.00

	2
	心肺复苏箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥115,220.00 
	

	3
	负压吸引器箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥5,000.00 
	

	4
	心电图机箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥81,000.00 
	

	5
	氧气瓶箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥2,720.00 
	

	6
	自动心肺复苏仪箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥230,000.00 
	

	7
	普通器械箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥2,000.00 
	

	8
	近距离医疗观察员箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥42,050.00 
	

	9
	急救箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	￥21,400.00 
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：

大写：


注：

1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、本表格式不得修改；

4、单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5、投标总价和分项报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。

6、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

谈判应答人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判应答人名称（公章）：                        
日期：          年      月     日
供应商情况介绍

1. 投标人情况介绍：

2.资格证明材料：

注意：资格证明材料必须至少包含谈判邀请中“投标人资格要求”中的相关证明材料（均要求提供证明材料扫描件，原件备查。
3、供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：

1.主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

2.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

3.投标供应商应如实申报本单位控股及管理关系人员信息，如存在隐瞒真实情况，提供虚假资料的，经查实，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定进行处罚。

投标时需提供《供应商基本情况表》附件，该要求作为供应商资格性审查的证明材料。

注：

1.投标供应商如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由投标供应商缴纳，亦需提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。

2.投标供应商为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标供应商公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。

3.若为退休人员，提供退休证明。

4.如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。

5.若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。

6.如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。
7.如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。

8.主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标供应商无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。
9.请供应商按以下格式提供上述涉及人员近一个月的社保缴纳情况。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

法定代表人

姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

单位负责人（如有）

姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

主要经营负责人（如有）

姓名：
身份证扫描件（正反面）：

近一个月的社保缴纳凭证：

项目投标授权代表人

姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

项目负责人

姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

主要技术人员（有多人担任，应分行填写）
姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

投标文件编制人员（有多人担任，应分行填写）
姓名：

身份证扫描件（正反面）：
近一个月的社保缴纳凭证：

招标代理服务费承诺函

致：深圳市东海国际招标有限公司
我们在贵司代理的         项目招标中若获中标（项目编号：         ），我们保证在收到中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以转账、支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即深圳市东海国际招标有限公司指定的银行账号，一次性支付招标代理服务费。招标代理服务费依据深财购[2018]27号文及相关规定收费。

特此承诺。

 投标人（公章）：

                                                        日期：   年  月  日

(注：按要求填写，不得更改承诺内容)

技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


备注：

1、“招标技术要求”一栏应填写采购文件第二章“具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

商务条款偏离表

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业、对本国产品的支持政策导向

（如符合则提供）

填写指引：

1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商自行对声明内容的真实性负责；如提供虚假声明，将报送主管部门进行行政处罚。若无法确定是否为中小微企业，可查阅《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）或向深圳市中小企业服务局咨询。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：（1）《深圳市财政局关于落实有关政府采购优惠政策的意见》（深财购函【2019】868号）；(2)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》；(3) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式或增删内容；满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

在“采购单位名称”下划线处填写本项目的实际采购单位名称（深圳东海国际招标有限公司不是本项目的采购单位，而是本项目的组织实施机构）；

在“采购项目名称”下划线处填写本项目的实际项目名称（项目名称可在招标公告处查看）；

在“标的名称”下划线处填写招标文件中采购需求中相对应的名称；
在“采购文件中明确的所属行业”中填写对应的行业类别；
在“企业名称”中填写所提供货物的制造商的企业名称，并如实填写该企业需要填报的其他情况。

    在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处根据自身实际情况在三个选项中填写符合相关政策要求的一个；

   （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定。
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等 规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，本公司按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。                     
                                 企业名称（盖章）：          

                   日期：               
（从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）
（二）残疾人福利性单位声明函

    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）_单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在□处打√）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017141号)的规定,承诺提供的声明函内容是真实的,如提供声明函内容不实,则依法追究相关法律责任。
单位名称（盖章）：           
                                  日期：               
（三）监狱企业声明函（省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
单位名称（盖章）：           
                                  日期：               
（四）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
谈判文件要求的其他资料及投标人认为需要补充的资料（格式自定）

---- END ----
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